- 附件1

- 环境试验设备保养维护内容

一、设备名称

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 台数（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热试验箱 | CH2000 | 2 |  |
| 2 | 步入式高低温湿热试验箱 | UC8- 5080 | 1 |  |
| 3 | 步入式高低温湿热试验箱 | UC16- 4080 | 1 |  |
| 4 | 冷水机 | AC-12 | 2 |  |
| 5 | 步入式环境试验箱 | AZWTH30U | 1 |  |
| 6 | 冷水机 | NLPA-20.2 | 1 |  |

二、设备维护保养内容

| 日常保养 |  | 维护保养次数4次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体 检查 | 检查设备外观是否正常 | 1次/季度 | 1、维护保养过程中发现需要更的设备，单项价格在200元以内的由乙方负责；单项价格超过200元的甲乙双方协商解决。2、甲方在使用期间发现设备故障48小响应。 |
|  | 检查设备安装是否牢靠 | 1次/季度 |  |
|  | 清洁箱内水盘和排水 | 1次/季度 |  |
|  | 门及密封条是否可靠 | 1次/季度 |  |
|  | 壳体是否有静电 | 1次/季度 |  |
|  | 设备是否存在凝水 | 1次/季度 |  |
|  | 电源照明开关是否正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查超温报警器设置，记录在保养报告中 | 1次/季度 |  |
|  | 观察窗是否正常加热 | 1次/季度 |  |
|  | 检查门密封条是否有破损，如有进行更换 | 1次/季度 |  |
|  | 检查设备外观以及内部喷涂层是否脱落并对其进行修复 | 1次/季度 |  |
| 电柜 保养 | 接线是否安全可靠，尤其是接地线 | 1次/季度 |  |
|  | 清洁电器柜及电器电路灰尘 | 1次/季度 |  |
|  | 检查接触器、继电器、控制开关 | 1次/季度 |  |
|  | 电线电缆及端子等老化情况检查 | 1次/季度 |  |
|  | 热继电器保护值设置正常 | 1次/季度 |  |
|  | 触摸屏或数显仪表设置是否正确 | 1次/季度 |  |
|  | 保护器设置是否正确 | 1次/季度 |  |
|  | 三色报警灯灯泡是否亮 | 1次/季度 |  |
|  | 对PLC程序进行备份 | 1次/季度 |  |
|  | PID参数设置是否正确 | 1次/季度 |  |
| 风机 检查 | 安装牢固、美观、无卡阻 | 1次/季度 |  |
|  | 绝缘电阻（≥2 MΩ），相间电阻 | 1次/季度 |  |
|  | 检查新风电机的工作状态并对其轴适时添加润滑油 | 1次/季度 |  |
|  | 运转方向是否正确，检查进风口的装置进行清洗 | 1次/季度 |  |
|  | 运转电流，检查密封以及保温状态 | 1次/季度 |  |
| 加热器 | 安装接线牢固、无松动,接线可靠 | 1次/季度 |  |
|  | 绝缘电阻（≥10 MΩ），相间电阻 | 1次/季度 |  |
|  | 运行电流 | 1次/季度 |  |
| 加湿器 | 安装接线牢固、无松动,接线可靠 | 1次/季度 |  |
|  | 绝缘电阻（≥10 MΩ），相间电阻 | 1次/季度 |  |
|  | 清洗加湿水盘清洗浮球 | 1次/季度 |  |
|  | 清洗加湿管路 | 1次/季度 |  |
|  | 运行电流 | 1次/季度 |  |
| 制冷 系统 | 制冷管路安装牢固、美观 | 1次/季度 |  |
|  |  | 1次/季度 |  |
|  | 机组及存水盘清洁，水冷的设备清洗过滤网 | 1次/季度 |  |
|  | 检查记录平衡压力 | 1次/季度 |  |
|  | 绝缘电阻（≥2 MΩ），相间电阻 | 1次/季度 |  |
|  | 电磁阀状态 | 1次/季度 |  |
|  | 无异常震动 | 1次/季度 |  |
|  | 运行压力，运转电流，报告中记录范围 | 1次/季度 |  |
|  | 压缩机油位检查，并记录于报告中 | 1次/季度 |  |
|  | 检查压缩机机油情况，并适时进行更换 | 1次/季度 |  |
|  | 适时更换制冷系统干燥过滤器滤芯 | 1次/季度 |  |
|  | 检查电磁阀无泄漏，线圈无损伤，电磁阀应能正常工作,不正常时需要更换 | 1次/季度 |  |
|  | 检查热气旁通电磁阀、主液路电磁阀有无泄露及线圈是否损坏、压牢 | 1次/季度 |  |
|  | 对制冷系统工况进行检查，确保系统处于良好工作状态。 | 1次/季度 |  |
|  | 检查冷却水运行状态，并对设备的冷却水过滤网进行清洁 | 1次/季度 |  |
|  | 对有软水装置的设备进行软水维护和清洗 | 1次/季度 |  |
|  | 检查压缩机运行电流正常，压缩机结霜在范围之内 | 1次/季度 |  |
|  | 定期检查膨胀阀开启状态 | 1次/季度 |  |
|  | 检查压缩机排气以及回气压力，验证压力传感器工作状态 | 1次/季度 |  |
|  | 清洗蒸发器杂物 | 1次/季度 |  |
|  | 检查管路保温状态并对保温裂开处进行修复 | 1次/季度 |  |
|  | 检查低温系统所有接线，有无松动以及密封状态。 | 1次/季度 |  |
|  | 检查压缩机岗顶风机工作状态，并清洁风扇 | 1次/季度 |  |
|  | 检查机组振动情况有无共振或剧烈抖动处 | 1次/季度 |  |
| 加湿 系统 | 每年更换一次PP棉过滤芯 | 1次/季度 |  |
| 冷水机 | 补充载冷剂，重新调节冰点 | 1次/季度 |  |
|  | 检查加热器阻值并适时更换 | 1次/季度 |  |
|  | 检查升、降、恒温、湿热各个温度指标正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查门框、窗框、玻璃、大门除霜阻值正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查加热器、加湿器、风机、压缩机等接线端子无松动现象； | 1次/季度 |  |
| 电气系统 | 检查照明灯工作正常并进行更换 | 1次/季度 |  |
|  | 温度超温保护动作正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查温度、湿度等各类传感器工作状态 | 1次/季度 |  |
|  | 检查配电板上电器元件无异常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查配电板上各引线无松动现象 | 1次/季度 |  |
|  | 检查中间继电器、固态继电器、漏电模块动作是否正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查箱体各类保护功能是否正常 | 1次/季度 |  |
|  | 检查风机运行电流，并对风机运行状态进行检查 | 1次/季度 |  |
|  | 检查PLC模块输入输出是否正常 | 1次/季度 |  |
|  | 对仪表触摸屏进行，触摸位移进行校准 | 1次/季度 |  |
|  | 检查并更换电器配件内的保险丝 | 1次/季度 |  |
|  | 使用干燥氮气对电气系统的配件进行吹扫清洁 | 1次/季度 |  |
|  | 检查电气系统的散热状态，并测试关键部件的表面温度是否异常 | 1次/季度 |  |
|  | 对整个电气系统的接地状态进行确认 | 1次/季度 |  |
| 新风系统 | 检查密封以及保温状态 | 1次/季度 |  |
|  | 检查进风口的装置进行清洗 | 1次/季度 |  |
| 其他 | 检查加湿加热器的阻值是否正常 | 1次/季度 |  |
|  | 箱体温湿度厂家计量 | 1次/季度 |  |

- 附件：	设备维护的除外责任

- 非我方提供的试验箱相关设备。

- 市场价值超过2000元的器件。

- 第一次维保前出现的任何器件损坏不属于质保范围（上年度仍由乙方承保的除外），但免除人工费。

- 改动设备、记录设备、误操作设备造成的人工及相关差旅费用。

- 非设备自发故障造成的人工费及相关差旅费用，比如客户冷却水异常。

- 通用电器：触摸屏、电容式传感器、记录仪、电脑。

- 制冷系统：压缩机、冷凝器、预冷器、蒸发器。

- 框架钣金：箱体、库体、观察窗、玻璃、壳体、设备框架及支架、钣金件、油漆。

- 阳光模拟专用器件：触发器、电源、光照强度计、灯箱及玻璃、灯架、测试小箱。

- 传动系统：伺服电机、减速器、传送带、平台。

- 试验设备必备耗材：灯管。

保养的范围

| 设备数量： | 设备总计8台。 |
| --- | --- |
| 服务期限： | 从2020年1月1日起至2020年12月31日止，具体日期协商解决。 |
| 服务内容： | 全面保养1次（含压缩机换油一次），老设备点检3次，新设备点检1次； 设备保养清单见附件一。 |
| 服务形式： | 所有设备集中一次进行，如因客户原因增加保养次数，则另行收取额外费用。 |
| 响应时间： | 提前15日通知。 |
| 补充说明： | - 在保养时发现器件损坏，如果不在设备维护范围则另行报价收费。 - 设备维护的范围详见第二条。 |

- 维护的范围

| 设备数量： | 设备总计8台。 |
| --- | --- |
| 服务期限： | 从2020年1月1日起至2020年12月31日止，具体日期协商解决。 |
| 服务内容： | 在服务期限内的故障排除，含相应的人工费、交通费、部分材料。 免除责任详见附件二。 |
| 服务形式： | 电话支持及必要的现场服务 |
| 响应时间： | 24小时内 |